|  | Инфракрасные температурные датчики IMPAC |  |
| --- | --- | --- |
| Стационарный цифровой пирометр для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от 50 до 1800 °C |
| IGA 6/23 Advanced |  |  |
| • Широкий диапазон температур для простой адаптации к различным процессам |  |
| • Лучшие показатели точности и повторяемости в своем классе |  |
| • Цифровая оболочка для определения диапазонов с адаптированным аналоговым выходом |  |  |
| • Время отклика 0,5 мс для применения в быстрых динамичных процессах |  |  |
| • Оптика high-end с ручной фокусировкой |  |  |
| Светодиодный дисплей с 4 цифрами |  |  |
| • Надежный датчик из нержавеющей стали для работы в агрессивной среде (IP65/NEMA4) |  |  |
| Пирометры IGA 6/23 – это цифровые компактные инфракрасные инструменты с высоким быстродействием для бесконтактного измерения температуры на металлических, керамических и графитовых поверхностях. Для оптимального соответствия рабочим приложениям, устройство оборудовано оптикой класса high-end с ручной фокусировкой. Малое время отклика, всего 0,5 мс, обеспечивает работу в быстрых динамичных процессах и измерение коротких температурных пиков. Встроенный дисплей LED с 4 цифрами отображает текущую измеряемую температуру или настоящее расстояние до объекта. | Для точного выравнивания пирометр оснащается на выбор лазерным наведением или видоискателем. Пирометр может быть подключен к компьютеру через соединение RS485-USB, давая возможность изменения параметров с использованием программного обеспечения InfraWin. Данное программное обеспечение используется для отображения значений температуры, записи данных, последующего анализа завершенных измерений. | Типовое применение: Индукционные процессы (закалка, сварка, пайка и т.п.) Предварительное нагревание Закалка с отпуском Процессы нагрева и охлаждения Плавка Литье Отжиг Прокатка Ковка Обжиг |  |

| Техническая информация |
| --- |
| Параметры измерения |  | Интерфейс |
| Температурные диапазоны: | От 50 до 1000 °C (MB 10); от 75 до 1300 °C (MB 13); от 150 до 1800 °C (MB 18) |  | Разъем: | 12-контактный |
|  |  |  | Дисплей (на задней крышке): | Светодиодный, матрица на 4 цифры высотой 5 мм, для показаний температуры и расстояния до объекта |
| Вспомогательный диапазон: | Любой диапазон в пределах температурного диапазона, минимальный интервал 50 °C |  |  |  |
|  |  |  | Параметры: | Регулируются через интерфейс: Излучательная способность, вспомогательный температурный диапазон, компенсация температуры окружающего воздуха, максимальный размер памяти, адрес, скорость передачи, коэффициент пропускания, время отклика t90, выбор выходного аналогового диапазона от 0 до 20 мА или от 4 до 20, °C / °F Показания через интерфейс: измеряемая величина, внутренняя температура устройства, расстояние до объекта |
| Ширина спектра: | От 2 до 2,6 пм (основная длина волны 2,3 пм) |  |  |  |
| Разрешение измерений: | От 0,1 °C или 0,2 °F на поверхности контакта; < 0.0015% от выбранного вспомогательного диапазона на аналоговом выходе, 16 бит; 1 °C или 1 °F на дисплее |  |  |  |
| Излучательная способность ε: | От 0,050 до 1,000 с шагом 1/1000 |  |  |  |
| Коэффициент пропускания T: | От 0,050 до 1,000 с шагом 1/1000 |  |  |  |
| Время выдержки t90: | 0,5 мс; (с динамической настройкой при низких уровнях сигнала) Регулируется на: 1 мс; 3 мс; 5 мс; 10 мс; 50 мс; 250 мс; 1 с; 3 с; 10 с |  | Информационное взаимодействие |
|  |  |  | Аналоговый выход: | Регулируемый: от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА, линейно (через цифровой интерфейс) |
| Погрешность измерения: | < 1500 °C: 0,3% от показаний в °C + 2 °C |  |  |  |
|  |  |  | Цифровой интерфейс: | RS485 адресуемый (полудуплексный). Скорость передачи: от 1200 бод до 115,2 кбод (по запросу возможна поставка RS232 (не адресуемый)) |
|  | > 1500 °C: 0,6% от показаний в °C |  |  |  |
| Повторяемость: | 0,15% от показаний в °C + 1 °C |  | Максимальный объем памяти: | Встроенная память, стандартная, или увеличенная вдвое Регулируемое время очистки tочистки (выкл.; 10 мс; 50 мс; 250 мс; 1 с; 5 с; 25 с), через интерфейс, автоматически на следующем объекте, функция задержки |
| Оптические параметры |  |  |  |
| Наведение: |  | Лазерное наведение (максимальный уровень мощности < 1 мВт, λ = от 630 до 680 нм, класс CDRH II) или через видоискатель |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрические параметры |
|  |  |  |  | Электропитание: | 24 В постоянного тока ± 25%, пульсация должна быть менее 50 мВ |
| Оптика: | Ручная фокусировка a = 210 - 5000 мм (измерение от задней крышки) |  |  |  |
|  |  |  | Энергопотребление: | Максимум 3 Вт (включая лазер) |
| Оптическое разрешение: | MB 10: около 50:1 |  | Нагрузка (аналоговый выход): | От 0 до 500 Ом |
|  | MB 13: около 100:1 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция: | Электрически изолированные друг от друга цепь электропитания, аналоговый выход, цифровой интерфейс |
|  | MB 18: около 350:1 |  |  |  |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |
| Класс защиты: | IP 65 IEC 60529 (в собранном состоянии) |  |  |  |
| Рабочее положение: | любое |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха: | От 0 до 70 °C на корпусе |  |  |  |
| Температура хранения: | От -20 до 80 °C |  |  |  |
| Относительная влажность: | Без образования конденсата |  |  |  |
| Вес: | 0,6 кг |  |  |  |
| Корпус: | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Маркировка ЕС: | В соответствие с директивами ЕС по электромагнитной защищенности |  |  |  |
| Примечание: MB – это сокращение для «температурный диапазон» (на немецком: Messbereich) Примечание: Калибровка/настройка пирометра произведена в соответствие с VDI/VDE 3511, Часть 4.4. Для более подробной информации посетите http://info.lumasenseinc.com/calibration |  |  |  |

| Схематичное изображение устройства |
| --- |
| Наведение |
| Оптика |
| Оптика регулируется в ручном режиме на любое расстояние от 210 мм до 5000 мм. В нижеследующей таблице приведены примеры расстояний и значений соответствующего диаметра пятна: |  |
| IGA 6/23 Advanced |  |
| Расстояние a [мм] | Диаметр пятна M [мм] MB 10 | Диаметр пятна M [мм] MB 13 | Диаметр пятна M [мм] MB 18 |  |
| 210 | 4,2 |  | 2,1 | 0,6 |  |
| 300 | 6 |  | 3 | 0,9 |  |
| 500 | 10 |  | 5 | 1,5 |  |
| 800 | 16 |  | 8 | 2,3 |  |
| 1300 | 26 |  | 13 | 3,7 |  |
| 2000 | 40 |  | 20 | 5,8 |  |
| 5000 | 100 |  | 50 | 15 |  |
| Значение эффективной апертуры D для всех температурных диапазонов: От 13 мм (при фокусировке на большое расстояние) до 15 мм (при фокусировке на маленькое расстояние) |

| Идентификационные номера |
| --- |
| Тип | Температурный диапазон | С видоискателем | С лазерным нацеливанием |
| IGA 6/23 Advanced | От 50 до 1000 °C (MB 10) | 3 914 220 | 3 914 210 |  |
|  | От 75 до 1300 °C (MB 13) | 3 914 260 | 3 914 250 |  |
|  | От 150 до 1800 °C (MB 18) | 3 914 300 | 3 914 290 |  |
| Комплектность поставки: пирометр с программным обеспечением InfraWin для настройки и анализа, рабочий сертификат, руководство |
| Примечание: соединительный кабель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно |
| Аксессуары |
| 3 820 320 | Специальный соединительный кабель с вилкой и переключателем лампы подсветки, 5 м | 3 891 210 | DA 4000-N: Цифровой светодиодный дисплей, встраиваемый в щит управления , 115 В переменного тока |
| 3 820 330 | Соединительный кабель, 5 м, прямой коннектор* | 3 890 650 | DA 4000: аналог DA 4000-N, дополнительно комплектуется двумя переключателями, 230 В переменного тока |
| 3 820 500 | Соединительный кабель , 10 м, прямой коннектор * |  |  |
| 3 820 510 | Соединительный кабель , 15 м, прямой коннектор * | 3 891 220 | DA 4000: аналог DA 4000-N, дополнительно комплектуется двумя переключателями, 115 В переменного тока |
| 3 820 810 | Соединительный кабель , 20 м, прямой коннектор * |  |  |
| 3 820 820 | Соединительный кабель , 25 м, прямой коннектор * | 3 890 570 | Цифровой дисплей DA 6000-N для настройки пирометра через интерфейс RS485 |
| 3 820 520 | Соединительный кабель , 30 м, прямой коннектор * |  |  |
|  |  | 3 890 530 | DA 6000: аналог DA 6000-N, но с аналоговым входом и 2 переключателями для интерфейса RS485 |
| 3 820 340 | Соединительный кабель , 5 м, 90° коннектор * |  |  |
| 3 820 530 | Соединительный кабель , 10 м, 90° коннектор * |  |  |
|  |  | 3 890 630 | LD24-UTP; Большой цифровой индикатор, высота цифр 57 мм |
| 3 820 540 | Соединительный кабель , 15 м, 90° коннектор * | 3 843 250 | Сканирующее устройство с зеркалом ROT 5, до 70° |
| 3 820 830 | Соединительный кабель , 20 м, 90° коннектор * | 3 843 490 | SCA 5, внешнее сканирующее устройство серии 5 и 6 с керамическим стеклом, 24 В переменный/постоянный ток |
| 3 820 840 | Соединительный кабель , 25 м, 90° коннектор * |  |  |
| 3 820 550 | Соединительный кабель , 30 м, 90° коннектор * | 3 834 210 | Регулируемый монтажный кронштейн (серии 5 и 6) |
| 3 852 290 | Блок питания NG DC для крепления на DIN-рейке; | 3 846 260 | Инструментальный кронштейн (серии 5 и 6) |
|  | От 100 до 240 В переменного тока ^ 24 В постоянного тока , 1 А | 3 846 290 | Инструментальный кронштейн (серии 5 и 6) с керамическим стеклом |
| 3 852 550 | Блок питания NG 2D для крепления на DIN-рейке ; |  |  |
|  | От 85 до 265 В переменного тока ^ 24. В постоянного тока, 600 мА, с 2 настраиваемыми переключателями | 3 835 160 | Устройство для продувки воздухом, алюминий |
|  |  | 3 835 590 | Зеркало 90° для серии 5, с кварцевым стеклом |
| 3 826 720 | Кабель-адаптер USB-RS485, длина 1,8 м | 3 837 230 | Охлаждающая рубашка для тяжелых условий работы со встроенной продувкой |
| 3 826 510 | PI 6000: программируемый ПИД-регулятор |  |  |
| 3 890 640 | DA 4000-N: Цифровой светодиодный дисплей, встраиваемый в щит управления, 230 В переменного тока | 3 846 590 | Вакуумный фланец KF16 с кварцевым стеклом |
| Все соединительные кабели включают короткий кабель-адаптер с 9-контактным разъемом D-SUB. Данный разъем может использоваться совместно с адаптером RS485-USB. |  |  |
| Обзор аксессуаров |
| Электрические устройства |  |  | Механические устройства |
| LumaSense Technologies | Пробуждая ваше шестое чувство |
| Отдел продаж и обслуживания, Америка и Австралия, Санта-Клара, Калифорния Телефон: +1 800 631 0176 Факс: +1 408 727 1677 | Отдел продаж и обслуживания, Европа, Ближний Восток, Африка, Франкфурт, Германия Телефон: +49 69 97373 0 Факс: +49 69 97373 167 |  | Отдел продаж и обслуживания, Индия, Мумбаи Телефон: +91 22 67419203 Факс: +91 22 67419201 | Отдел продаж и обслуживания, Китай, Шанхай Телефон: +86 133 1182 7766 Факс: +86 21 5877 2383 |
| info@lumasenseinc.com LumaSense Technologies, Inc., оставляет за собой право изменять информацию, представленную в настоящей брошюре в любое время. | www.lumasenseinc.com ©2013 LumaSense Technologies. Все права защищены. IGA 6-23 Advanced-Datasheet-EN - Rev. 07/02/2013 |

# Text boxes

Размеры, мм

IGA 6/23 Advanced с видоискателем

IGA 6/23 Advanced с лазерным 
наведением

IGA 6/23 Advanced с видоискателем

IGA 6/23 Advanced с лазерным наведением

Промышленные источники питания

Цифровой дисплей

Быстродействующие цифровые контроллеры

Монтажные кронштейны

Устройства для продувки воздухом

Рубашки с водяным/воздушным охлаждением

Сканирующее устройство с зеркалом