|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

ISR 50-LO

Цифровой 2-спектральный инфракрасный пирометр с подключением объектива волоконно-оптическим кабелем для бесконтактного измерения температуры металлов, керамики, графита и т.д. в диапазоне от 700 до 3000(С

- Малое время отклика

- Малые диаметры области измерения

- Встроенная система защиты
объектива от загрязнения

- Защищенный разъем для
подключения
волоконно-оптического
кабеля для
неблагоприятных условий
эксплуатации

- Встроенный ЖКД

- Возможность установки значений
всех параметров работы непосредственно на пирометре или через цифровой интерфейс

- Цифровой интерфейс RS232/RS485 (переключаемый)

- Функция диагностики

Пирометр ISR 50-LO представляет собой высокоточное цифровое устройство с подключением объектива оптоволоконным кабелем, предназначенное для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от 700 до 3000(С.

Измерения температуры проводятся в 2-спектральном режиме (режиме соотношения), когда расчет температуры производится на основании соотношения количества ИК энергии, фиксируемой пирометром на двух длинах волн.

Это обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с обычными
1-спектральными пирометрами.

В первую очередь, в 2-спектральном режиме результаты измерения температуры не

зависят от коэффициента излучения объекта контроля. На результаты измерений также не влияет пыль или другие препятствия в зоне обзора, а также наличие смотровых окон. Кроме этого, объект контроля может быть меньше области измерения.

Пирометр ISR 50-LO может работать и в 1-спектральном режиме как обычный пирометр.

Пирометр оснащен объективом, подключаемым оптоволоконным кабелем. Этот кабель может эксплуатироваться при высокой температуре окружающего воздуха (до 250(С) без охлаждения и не подвержен электромагнитному излучению.

Значения всех параметров работы пирометров могут быть установлены непосредственно на пирометре, а также с компьютера

при помощи программы InfraWin. Кроме этого, данная программа может использоваться для текущего отображения температуры и сохранения данных.

Функция диагностики позволяет производить проверку работоспособности пирометра и правильности его подключения.

Стандартные области применения:

- Индукционный нагрев

- Отжиг

- Сварка

- Ковка

- Агломерирование

- Плавка

- Прокат

- Литье

- Вращающиеся печи

- Расплавы металлов

- Научные исследования

| Базовые диапазоны измерения температуры: | 700… 1800(С (МВ 18) 800… 2500(С (МВ 25) 1000… 3000(С (МВ 30) |
| --- | --- |
| Поддиапазоны измерения температуры: | Устанавливаются пользователем в пределах базового диапазона, минимальная ширина 51(С |
| Спектральные диапазоны: | Канал 1: 0,9 мкм Канал 2: 1,05 мкм |
| ИК детектор | Кремниевый фотодиод |
| Волоконно-оптический кабель: | МВ 18: многожильный 0,6 мм (зеленая маркировка) МВ 25: одножильный 0,2 мм (красная маркировка) МВ 30: одножильный 0,1 мм (желтая маркировка) |
| Питание: | 24 В пост. тока (18… 36 В пост. тока), пульсация напряжения < 500 мВ |
| Потребляемая мощность: | макс. 1 Вт |
| Аналоговый выход: | 0… 20 мА или 4… 20 мА (линейный), переключаемый; тестовый ток 10 мА или 12 мА |
| Нагрузка: | 0… 500 Ом |
| Цифровой интерфейс: | переключаемый RS-232 или RS-485 с адресацией, полудуплексный; скорость передачи данных от 1200 до 115 кбод |
| Разрешающая способность: | 0,1(С (цифровой интерфейс и дисплей) < 0,1% установленного температурного поддиапазона (аналоговый выход) |
| Изоляция: | источник питания, цифровой и аналоговый выходы гальванически изолированы друг от друга |
| Отображение информации: | ЖКД с подсветкой для отображения температуры и установок параметров |
| Параметры: | настраиваемые или считываемые на пирометре или через цифровой интерфейс: измеряемая температура, режим работы (2-/1-спектральный), коэффициент излучения или коэффициент соотношения, время отклика, установки режима удержания максимальных значений температуры, аналоговый выход 0 или 4… 20мА, температурный поддиапазон, порог отключения, адрес RS485, скорость передачи данных, период ожидания tW, единицы измерения, состояние ошибки, максимальная внутренняя температура |
| Коэффициент излучения: | настраиваемый: 0,05… 1,0 с шагом 0,1 |
| Коэффициент соотношения: | настраиваемый: 0,8… 1,2 с шагом 0,01 |
| Порог отключения: | настраиваемый: 2%… 50% |
| Время отклика t90: | 10 мсек; 0,01 сек; 0,05 сек; 0,25 сек; 1 сек; 3 сек; 10 сек |
| Удержание максимальных значений температуры: | при первом или повторном получении максимального значения; сброс: через установленное время; при срабатывании внешнего реле или по команде через цифровой интерфейс; автоматически при получении нового максимального значения |
| Релейный выход: оптореле (пер./пост ток): | релейный выход для сигнализации о загрязнении смотрового окна; макс. ток срабатывания 0,5 А; макс. напряжение питания 60 В пер./пост. тока |
| Погрешность: (( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 23(С) | ( 1500(С: 0,5% измеренного значения в (С (2(С > 1500(С: 1,0% измеренного значения в (С |
| Воспроизводимость: (( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 23(С) | 0,2% измеренного значения в (С +2(С |
| Рабочая температура окружающего воздуха: | 0… 50(C - пирометр, 0… 250(C - объектив |
| Температура окружающего воздуха при хранении: | -20… 60(C |
| Класс защиты: | IP65 (DIN 40050) |
| Вес: | Пирометр: прибл. 600 гр.; объектив: прибл. 140 гр., волоконно-оптический кабель (2,5 м): прибл. 630 гр. |
| Размеры: | см. чертеж ниже |
| Маркировка СЕ: | о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности |

Пирометр оснащается объективом с постоянным фокусным расстоянием (в диапазоне от 340 до 4500 мм), которое настраивается на заводе в соответствии с требованиями заказчика. Только на этом расстоянии обеспечивается минимальный диаметр области измерения.

| Расстояние до объекта контроля (мм) | Диаметры области измерения (мм) |
| --- | --- |
|  | Волоконно-оптический кабель 0,6 мм 700… 1800(С (МВ 18) | Волоконно-оптический кабель 0,2 мм 800… 2500(С (МВ 25) | Волоконно-оптический кабель 0,1 мм 1000… 3000(С (МВ 30) |
| 340 | 5,1 | 1,7 | 0,9 |
| 600 | 9,0 | 3,0 | 1,5 |
| 1000 | 15,0 | 5,0 | 2,5 |
| 4500 | 66,0 | 22,0 | 11,0 |

Передача данных с объектива на пирометр осуществляется по волоконно-оптическому кабелю в защитной оплетке из нержавеющей стали, рассчитанной на неблагоприятные условия эксплуатации. В зависимости от диапазона измерения температуры кабель имеет различные характеристики. МВ 18: многожильный 0,6 мм (зеленая маркировка), МВ 25: одножильный 0,2 мм (красная маркировка), МВ 30: одножильный 0,1 мм (желтая маркировка). Волоконно-оптический кабель и объектив могут использоваться при температуре окружающего воздуха до 250(С без дополнительного охлаждения (волоконно-оптический кабель со стороны пирометра макс. 125(С).

|  |  | Волоконно-оптический кабель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 мм | 0,2 мм | 0,1 мм |
| Минимальные радиусы сгиба: | кратковременный (макс. 250(С) | 30 мм | 50 мм | 50 мм |
|  | постоянный (макс. 250(С) | 50 мм | 120 мм | 120 мм |
|  | при хранении (макс. 50(С) | 50 мм | 120 мм | 120 мм |

Размеры указаны в мм

Пирометры:

ISR 50-LO MB 18: 700… 1800(C

ISR 50-LO MB 25: 800… 2500(C

ISR 50-LO MB 30: 1000… 3000(C

Комплект поставки:

Пирометр, объектив, волоконно-оптический кабель длиной 2,5 м, паспорт, программное обеспечение InfraWin, руководство по эксплуатации (соединительный кабель в комплект поставки не входит).

Примечание:

При оформлении заказа необходимо указать:

- фокусное расстояние объектива

- длину волоконно-оптического кабеля, если она не совпадает со стандартной длиной 2,5 м

Принадлежности:

- Соединительный кабель длиной 5 м, 11-проводной с дополнительным цифровым кабелем (1 м)

- Соединительный кабель длиной 5 м, 4-проводной (только питание и аналоговый выход)

- Волоконно-оптический кабель длиной 5 м

- Волоконно-оптический кабель длиной 6 м

- Волоконно-оптический кабель длиной 10 м

- Волоконно-оптический кабель длиной 15 м

- Шарнирный  кронштейн для объектива

- Регулируемая монтажная опора для объектива

- Блок воздушной продувки объектива

- Зеркало под углом 90 для объектива

- Блок питания NG 0D для монтажа на рельсе DIN: 85… 265 В пер. тока ( 24 В пост. тока, 600 мА

- Блок питания NG 2D: аналогичен NG 0D, дополнительно оснащен 2-мя релейными контактами

- Светодиодный дисплей DA 4000-N

- Светодиодный дисплей DA 4000 c 2-мя релейными контактами

- Светодиодный дисплей DA 6000-N, обеспечивает установку значений параметров работы цифровых пирометров, интерфейс RS 232

- Светодиодный дисплей DA 6000-N, обеспечивает установку значений параметров работы цифровых пирометров, интерфейс RS 485

- Светодиодный дисплей DA 6000: аналогичен DA 6000-N, дополнительно оснащен 2-мя релейными контактами и аналоговым выходом и входом, интерфейс RS232

- Светодиодный дисплей DA 6000: аналогичен DA 6000-N, дополнительно оснащен 2-мя релейными контактами и аналоговым выходом и входом, интерфейс RS485

- HT 6000: портативный индикатор/устройство установки параметров работы пирометра (с питанием от батареек)

| Блоки питания NG 0D, NG 2D | Регулируемая монтажная опора для объектива |  | Блок воздушной продувки для объектива |
| --- | --- | --- | --- |

| Цифровой светодиодный дисплей | Зеркало под углом 90( | Шарнирный кронштейн для объектива |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Внешний вид

Информация для заказчиков

Объектив

Технические данные

Волоконно-оптический кабель

Размеры

Принадлежности