ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М310HT

Переносный источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне низких температур

от температуры окружающей среды +5( до 450(С,

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных температурных датчиков Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Портативный прибор М310HT фирмы МИКРОН представляет собой черное тело (источник излучения) для калибровки и состоит из двух модулей. Встроенный контроллер с цифровой индикацией может быть настроен на любую температуру в диапазоне от температуры окружающей среды плюс 5( до 350(С. После установки температура источника излучения контролируется с точностью (0,1(С посредством внутреннего RTD-датчика (термометра сопротивления). Прибор имеет коэффициент излучения >0,96. Калибровочный источник излучения М310 и контроллер с цифровой индикацией размещены в отдельных корпусах, что предоставляет большую свободу при установке этого прибора на оборудовании, например при большом расстоянии до объекта калибровки. Технические особенности: Прекрасные возможности калибровки общего назначения в пределах своего температурного диапазона. Высокая точность, высокая разрешающая способность Легкость и компактность. Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля за качеством калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от температуры окружающей среды +5( до 450(С Точность*: (0,25% от показаний (1(С Разрешающая способность по температуре: 1,0 градус Температурная стабильность: 0,5(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 76 мм Коэффициент излучения: 0,99 + 0,005 - 0,000 Полость: Медный конус высокой теплопроводности Температурный датчик: Прецизионный платиновый RTD-датчик (термометр сопротивления) Метод контроля: Цифровой ПИД-контроллер Время нагревания: 30 минут от температуры окружающей среды до 200(С Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Требования к электропитанию: 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 150 ватт максимум Размеры: 167 мм х 280 мм х 280 мм Вес: 4,5 кг Равномерность: (. 5(С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАКАЗ Последовательный коммуникационный выход RS232 или RS485 *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |

ООО «Диагност» Адрес для переписки: РФ,105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корп. 2

Тел: (495) 783-39-64, 365-47-88, 369-74-72,

Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83. E-mail: diagnost@diagnost.ru, WEB site: www.diagnost.ru

ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М315HT

Переносный источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне низких температур

от температуры окружающей среды +5( до 300(С

М315НТ от температуры окружающей среды +5( до 450(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных температурных датчиков Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Портативный прибор М315HT фирмы МИКРОН представляет собой черное тело (источник излучения) для калибровки и состоит из двух модулей. Встроенный контроллер с цифровой индикацией может быть настроен на любую температуру в диапазоне от температуры окружающей среды плюс 5( до 300(С. После установки температура источника излучения контролируется с точностью (0,1(С посредством внутреннего RTD-датчика (термометра сопротивления). Прибор имеет коэффициент излучения >0,96. Калибровочный источник излучения М315 и контроллер с цифровой индикацией размещены в отдельных корпусах, что предоставляет большую свободу при установке этого прибора на оборудовании, например при большом расстоянии до объекта калибровки. Технические особенности: Прекрасные возможности калибровки общего назначения в пределах своего температурного диапазона. Высокая точность, высокая разрешающая способность Легкость и компактность. Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля качества калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от температуры окружающей среды +5( до 450(С Точность*: (0,25% от показаний (1(С Разрешающая способность по температуре: 1,0(С или 0,1(С Температурная стабильность: 0,5(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 76 мм Коэффициент излучения: 0,99 + 0,005 - 0,000 Температурный датчик: Прецизионный платиновый RTD-датчик (термометр сопротивления) Метод контроля: Цифровой ПИД-контроллер Время нагревания: 30 минут от температуры окружающей среды до 200(С Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Требования к электропитанию: 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 150 ватт максимум Размеры: Источник излучения (черное тело): 167 мм х 210 мм х 280 мм Модуль управления (М315): 167 мм х 210 мм х 280 мм Вес: Модуль с черным телом: 4,5 кг Модуль управления: 2,5 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАКАЗ Последовательный коммуникационный выход RS232 или RS485 *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |

ООО «Диагност» Адрес для переписки: РФ,105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корп. 2

Тел: (495) 783-39-64, 365-47-88, 369-74-72,

Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83. E-mail: diagnost@diagnost.ru, WEB site: www.diagnost.ru