ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М330

Источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне средних температур

от 300( до 1700(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных термометров Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Источник излучения (черное тело) для калибровки М330 может генерировать любую температуру в промежутке от 300( до 1700(С. Трубка с закрытым торцом с апертурой диаметром 25 мм нагревается специально изготовленными элементами, которые обеспечивают строгую однородность нагревания до 1600(С за 120 минут. Самонастраивающийся дигитальный ПИД-контроллер с регулируемыми установочными величинами температурных точек удерживает температуру в пределах 0,5(С при температуре 1600(С, что позволяет проводить калибровку с высокой точностью. Независимое оповещение о превышении температуры и система автоматического отключения предохраняет нагревательный элемент от перегорания. Встроенный вентилятор обеспечивает безопасную оптимальную температуру поверхности корпуса. Технические особенности: Источник излучения для калибровки общего назначения в прочном корпусе Высокая точность в пределах широкого температурного диапазона Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля за качеством калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от 300( до 1700(С Точность*: (0,25% от показаний (1 разряд Разрешающая способность по температуре: 1 градус Температурная стабильность: 1(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 25 мм (1,0") Телесный угол апертуры: 12,5( Коэффициент излучения: 0,99 Полость: Трубка с закрытым торцом с внутренним диаметром в 45 мм и длиной 300 мм, длина нагреваемой части трубки - 125 мм Датчик: Прецизионная платиновая термопара Средство управления: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 2,0 киловатта максимум (возможен вариант питания в 115 вольт переменного тока) Охлаждение: Вентиляторное, входное отверстие воздуха на задней панели Размеры: 640 мм х 500 мм х 550 мм Вес: 80 кг *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |