ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Источники излучения (черные тела) специальной конструкции

Модель М345Х

Высокоточный источник излучения (черное тело) с широким

полем для температурного контроля и измерений.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка:

- Систем формирования инфракрасного изображения

- Оборудования для авиационной картографии и наблюдения за воздушным пространством

- Спектрофотометров с длинным путем луча

Эти приборы разработаны, что удовлетворить самые высокие требования параметров инфракрасных матричных систем, инфракрасных камер формирования изображения, Оборудования для авиационной картографии и наблюдения за воздушным пространством, серия черных тел MIKRON М345Х объединяет: высокое быстродействие, высокий коэффициент излучательной способности, неизменную стабильность и единообразие. Как часть обширного диапазона общего назначения и первичных стандартов для тестирования и калибровки широкого разнообразия инфракрасных приборов, серия М345Х воплощает более 30 летний опыт специализированной работы в этой дисциплине.

Серия черных тел М345Х разогреваются и охлаждаются точными термоэлектрическими модулями обеспечивающими равномерное температурное распределение. Черное тело состоит из двух блоков: контрольного блока и отдельный блок- излучательная полость. Серия М345Х имеет диапазон размеров апертуры от 101 х 101 мм (4" х4 "") до 305 х 305 мм (12" х 12") и стандартный температурный диапазон от -5,0( до 170,0(С.

Температурный контроль: контроль температуры излучательной полости производится обычным, стандартным, точным цифровым PID контроллером или факультативно высокоточный контроллер имеющий 17 выходных параметров. Параметр упрощает управление исключением необходимости справочной таблицы для корректировки разницы между температурным дисплеем контроллера и действительной температурой черного тела.

Цифровой коммуникационный выход: RS422, RS485 или IEEE/GPIB выходы обеспечиваются стандартным PID контроллетром и RS422 канал выходными параметрами контроллера. . Стандартный соединительный кабель позволяет отдаление на 3.6м (12') полости от контроллера.

Монтаж: Модуль контроллера разработан для стандартного размещения в контрольной панели с помощью монтажной 19" рамки или по отдельному заказу настольный модуль. Модуль нагревательной полости оборудован настольным основанием.

Гарантия: М345Х имеет гарантию 1 год, за исключением расходных материалов.

Возможны разработки по специальному заказу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА М345Х

|  | М345Х4 | М345Х6 | М345Х8 | М345Х12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер полости | 101 х101 мм | 152 х152 мм | 204 х 204 мм | 305 х 305 мм |
| Температурный диапазон (стандартный/по заказу) Дифференциальная модель | -5,0(С до 170(С (-50,0(С до 170,00(С – спец. заказ) | 0,00(С до 150,00(С |
| Точность (температурная калибровка термометрическая) | (50мK |
| Разрешение: станд. контроллер, Высокоточный контроллер | 0,01(С, 0,002(С для диапзона от -5(С до 75(С |
| Стабильность: станд. Контр., Высокоточный контроллер | (0,04(С за 8 часов (0,004(С за 8 часов для диапзона от -5(С до 75(С |
| Точность радиометрическая | (0,15(С при 50(С в области центра 3,5" х 3,5" | (0,2(С при 50(С в области центра 4" х 4" | (0,2(С при 50(С в области центра 6" х 6" | (0,3(С при 50(С в области центра 10" х 10" |
| Коэффициент излучения | 0,99 |
| Температурный датчик | Точная платиновая RTD термопара |
| Средство управления | Точный цифровой PID контроллер |
| Монтаж контроллера (стандартно/по заказу) | 19" монтажная рамка (настольный) |
| Монтаж полости | Монтажное настольное основание |
| Проверка калибровки | Отверстие диаметром 3,5 мм (0,145") на верху блока нагревательной полости для введения термопары заказчика. |
| Рабочая температура окружающей среды | 23(С (5(С |
| Температура хранения | -20(С до 50(С |
| Требование к мощности | 800 Ватт | 1000 Ватт | 1000 Ватт | 1500 Ватт |
| Напряжение | 220 вольт переменного тока |
| Соединительный кабель | 3,6 м (12') |
| Сертификат калибровки | Стандартный в соответствии с NIST |
| Цифровой коммуникационный порт (по заказу) | RS422, RS485 или IEEE485/GPIB |

Размеры и вес излучательного блока

| Модель | Размер полости | Размер: ширина х высота х глубина х до центра | Вес, кг | Способ калибровки Имеются два различных метода калибровки, каждый с его собственным преимуществом применения. Термометрический метод: В этом методе температура поверхности излучательной полости точно измеряется и контролируется. Датчиком является высокоточная платиновая RTD термопара, которая близко контролирует температуру излучательной полости. Этот метод широко распространен в аэро -космической промышленности, т.к. он обеспечивает легкость периодической поверки калибровки. Глубокое отверстие диаметром 3,5 мм обеспечено для ввода заказчиком калибровочной RTD термопары. Необходимо знать характеристику излучательной способности полости для корректировки расчета излучаемой энергии. Радиометрический метод: В этом методе калибровка основана на энергии излучаемой нагревательной полостью в желаемой спектральной полосе. Эта излучаемая энергия сравнивается с первичным калибровочным черным телом имеющим коэф. излучения более чем 0,998, используя высокоточный переносной эталон для калибровки. Преимущество этого метода в том, что характеристика генерируемого излучения уже откалибрована в системе. Истинный коэффициент излучения больший 0,995 может быть получен. Перекалибровка или калибровка на рабочем месте, используя этот способ, более трудна и сложна т.к. требует первичные черные тела и переносчики стандартов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М345Х4 | 101х101мм | 6" х 6" х 6" х 3.1" | 5,4 |  |
| М345Х6 | 152х152мм | 11" х 10 х 15" х 5.1" | 13 |  |
| М345Х8 | 203х203мм | 11" х 10 х 15" х 5.1" | 16 |  |
| М345Х12 | 305х305мм | 15.75" х 15.75" х 14" х 7.6" | 24 |  |

Примечание: Дифференциальная модель предпочтительна для определения минимальной разрешающей температурной разницы