ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М360, М360А

Высокоточный переносный

источник излучения (черное тело)

для калибровки в диапазоне

М360: от 50( до 1100(С

М360А: от 50( до 750(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных температурных датчиков Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Прибор М360 представляет собой черное тело (источник излучения) для калибровки и уникальным образом сочетает в себе портативность с широким температурным диапазоном, высоким коэффициентом излучения и отличной разрешающей способностью. Источник излучения и контроллер размещены в отдельных модулях, что позволяет устанавливать источник излучения на удаленном расстоянии от контроллера, например, в камерах для испытаний на воздействие окружающей среды, или использовать прибор в поверочных испытаниях с увеличенной линией визирования. Каждый модуль снабжен ручкой для удобной транспортировки на промышленное предприятие или на место проведения исследований в производственных условиях. Модель М360А отличается от М360 более высокой точностью, разрешающей способностью и характеристиками стабильности. Более высокая эффективность работы прибора М360А достигается благодаря использованию специального контроллера с возможностями определения параметров выхода. Технические особенности: Широкий спектр и универсальность применения благодаря размещению контроллера и источника излучения в отдельных модулях Высокая точность, особенно у М360А - (0,05% от показаний (0,1(С Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля качества калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: Модель М360: от 50( до 1100(С Модель М360А: от 50( до 750(С Точность*: Модель М360: (0,2% от показаний (1(С Модель М360А: (0,05% от показаний (0,1(С Температурное разрешение: Модель М360: 1 градус Модель М360А: 0,1 градуса Температурная стабильность: Модель М360: 0,5(С за период в 8 часов; Модель М360А: 0,05(С за период в 8 часов Форма нагреваемой полости: Сферическая Диаметр апертуры: 25 мм (1,0") Телесный угол апертуры: 20( Коэффициент излучения: 0,995 Полость: Жаропрочный сплав на основе никеля Температурный датчик: Модель М360: Термопара типа S Модель М360А: Платиновый RTD-датчик (термометр сопротивления) Средство управления: Самонастраивающийся ПИД-контроллер с цифровой индикацией Скорость нагревания: 15(С в минуту Охлаждение: воздушное (вентилятор) Время нагревания: 40 минут от температуры окружающей среды до 700(С Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока (5%, 50(60 герц, 1,0 киловатт максимум ( Размеры: Модуль с черным телом): 305 мм х 273 мм х 368 мм (121(8" х 103(4" х 141(2") Модуль управления: 167 мм х 280 мм х 280 мм (65(8" х 111(8" х 111(8") Вес: Модуль с черным телом: 15 кг Модуль управления: 5,0 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НА ЗАКАЗ М360: Последовательный выход связи RS422 или RS485 М360А: Последовательный выход связи RS232С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАКАЗ Универсальный монтажный фланец, к которому подходят практически все типы производимых головок датчиков. При заказе необходимо указать: PN 11668 *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |